数字心电图机

1提供自带热敏打印功能；

2采集方式：12、18导联同步采集；

3输入阻抗：≥121MΩ，

4共模抑制比：≧100dB；

5频率和脉冲响应范围：0.05-500Hz；

6耐极化电压：在±1100mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过±5%

7灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%；

8走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%；

9显示屏：≧10英寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率支持 1280x800像素；

10心电导联线与主机采用有线方式连接；

11支持本机打印热敏纸报告功能，热敏纸规格210mm卷纸，便于无网状态下的单机运行；

12数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘

13运行、充电、状态、传输四个指示灯，方便医护人员实时掌握设备运行状态；

14设备主机上具备隐藏式把手，方便医护人员便携移动；

15设备端口：具备1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）；1个SD卡插槽（可存储数据）；1个LAN网络接口；预留1个专用接口；预留1个HDMI专用接口；

16待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表；

17支持下载心电图报告，并本机热敏打印；

18WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入；

19支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式；

20支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机；

21主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能；

22支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集；

23波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置；

24转胸痛功能，经心电图检查后，如诊断为胸痛患者，可在心电检查设备直接对患者“转胸痛”，患者进入胸痛系统，建立胸痛档案；

25导联脱落功能，可提示导联脱落；要求提供医疗器械注册证或其附件的复印件并圈出相应文字内容证明；

26自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟；

27数据接口：数据可通过无线或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；

28用户访问控制：系统可分为操作员、管理员两种角色：管理员主要负责功能设置、用户管理功能；操作员主要使用业务功能完成检查。系统登录有密码访问验证，没有授权的操作用户无法使用系统。

29需与本院现有心电系统无缝对接，确保心电图数据统一管理、统一调阅，对接过程中产生的接口费由中标公司自行协调承担。