麻醉呼吸回路消毒系统参数

*1、可选用复合醇、过氧化氢、臭氧三种消毒剂对麻醉机呼吸机回路表面进行消毒灭菌。

2、采用闭环控制技术。在运行过程中对臭氧浓度、温度等进行实时监测，以达到稳定的气体输出，实现加湿、消毒、干燥的功能。

*3、产品获得国家二类医疗器械生产许可证、注册证、消毒系统实用新型专利证书、具备NMPA认证、消毒产品生产企业卫生许可证、消毒产品卫生安全评价报告、欧盟CE认证、麻醉呼吸回路消毒机研发技术运维系统软件著作权登记证书、专利证书。

4、工作模式：≥1个全自动模式,1个手动模式（消毒时间自定义）

*5、输入臭氧浓度（mg/m3): ≥100.

6、支持自动加液功能

7、消毒机单循环模式，即可动态消杀所有麻醉机、呼吸机气体流经管道、端口。达到无死角，无残留的消毒效果。

8、雾化量：0.1～0.4 ml/min。

*9、消毒效果：大肠杆菌5代平均杀灭对数值＞5.39，金色葡萄球菌5代平均杀灭对数值＞5.78，铜绿假单胞菌5代平均杀灭对数值＞5.45，黑曲霉菌6代平均杀灭对数值＞5.51，白色葡萄球菌6代平均杀灭对数值＞5.70，枯草杆菌黑色变种芽孢6代平均杀灭对数值＞5.78，龟分枝杆菌脓肿亚种5代平均杀灭对数值＞5.86，白色念珠菌5代平均杀灭对数值＞5.61，脊髓灰质炎病毒Ⅰ型疫苗株平均灭活对数值＞4.00，人类冠状病毒 229E 平均灭活对数值＞4.40，以上均符合《消毒技术规范》的评价规定要求，可提供相关检验报告。

10、报警功能：

1）支持消毒气体浓度异常报警

2）支持超温报警

11、消毒时，可人机共存，并保证使用时手术室无污染；

12、消毒级别：必须杀灭芽孢，符合卫生部对消毒设备高水平消毒要求。

13、显示屏≥5.6寸触摸显示屏，一键操作实现雾化、消毒、干燥的全自动消毒灭菌程序。

14、自动干燥：干燥模式采用恒温进行，确保内回路彻底干燥，无水分残留。

*15、复合醇消毒时间≤20分钟；节约时间，具有无腐蚀报告。

16、独特的残气吸收系统，确保工作环境无污染设备移动性强随时清除医源性感染源

*17、支持打印功能，打印消毒记录