手术床（牵引床）参数

一、手术床技术要求

1．动力系统：电动液压综合手术床，进口液压缸保证台面运行稳定，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、一键腰上及腰下、刹车等主要动作组；

2．手术床具备平移功能，且平移功能由独立的电机驱动，平移距离≥320mm;

3．手术床具备一键自动水平功能；

4．手术床最大承重≥280kg;

5．手术床床垫采用记忆海绵，厚度≥75mm，外表面采用透气防水功能，所有接缝处采用超声烫接技术，无针脚外露；

6．四段式台面设计（头板、背板、臀板、分体式腿板），头板、腿板都可以徒手拆卸；全部为X光可透视材质。

7．气动助力腿板，活动方便且无障碍，以便手术医生站立到病人最近体位处开展手术。

8．手术床台面框、基座外壳和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用；

9．内置上举式肾桥装置而非床面折体位，系全碳素材质，以满足临床内镜／肝胆／肾等外科手术需求并确保床体真正的透X线。

10．手术床可选配充电电池，可满足多次手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作；

11．具有手持控制器和备用控制系统两套相互独立的控制系统，确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行；

12．底座具有四个可升降万向脚轮，实现灵活移动和稳定制动；

13．手术床技术参数

1）手术床长度≥2000mm

2）手术床宽度≥500mm

3）床面最低高度≤685mm

4）台面前后倾角度：±30°

5）台面左右倾角度：±20°

6）背板折转角度：+80°/-40°

7）腿板折转角度：+15°/-90°

8）腿板外展角度：90°

9）头板折转角度：+60°/-90°

10）手术床面电动平移≥320mm。

11）内置上举式肾桥装置高度≥120mm

12）承载重量≥280Kg

13）电动刹车

14）大容量蓄电池，可支持50-80余次手术

15）配置清单：

1．牵引架快卸式脚板

2．大型骨盘架

3．肩开刀架

4．弧形透视型脊柱开刀架组

5．侧卧位耻骨联合支架（侧身重型支架）

6．膝关节开刀架

7．悬吊式骨科牵引架

8.大型软质腿架

9. 腰架

10.侧卧位手架

11.约束带（带凝胶）